## 神经和心血管手术器械临床试验设计推荐类型
神经和心血管手术器械临床试验设计推荐类型
产品名称 （举例） | 结构组成（举例） | 适用范围（举例） | 子目录 | 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 | 临床试验设计类型推荐
冠脉药物涂层球囊扩张导管 （原发性病变） | 该产品为快速交换型（Rx型）球囊扩张导管，由尖端、球囊、标记环、内管、外管、海波管、管座护套和管座组成，远端外管表面涂覆亲水涂层，球囊有效长度表面涂覆紫杉醇药物涂层，药物剂量密度为3.0μg/mm²，辅料为麦芽酚。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 06球囊扩张导管 | Ⅲ（药械组合产品） | 临床试验 | 随机对照设计
冠脉药物涂层球囊扩张导管 （支架内再狭窄） | 产品为快速交换型（Rx型）球囊扩张导管，由尖端、球囊、显影标记、内腔管、远端管、过渡管、海波管、应力支撑管、手柄和亲水涂层组成。球囊平直段涂覆紫杉醇药物涂层，剂量密度为3.0μg/mm²，药物载体为碘普罗胺。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于血管直径≥2.0mm且≤4.0mm的冠状动脉支架内再狭窄。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 06球囊扩张导管 | Ⅲ（药械组合产品） | 临床试验 | 随机对照设计
冠脉药物涂层球囊扩张导管 （分叉病变） | 该产品为Rx型球囊扩张导管，由球囊、标志环、远端杆、近端杆及导管座组成，其中远端杆涂有聚乙烯吡咯烷酮涂层，并分为外管、内管和tip管。球囊由Pebax7233制成，表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为3.0μg/mm²，载药基质为碘海醇。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于血管直径≥2.0mm且≤4.0mm的原发冠状动脉分叉病变。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 06球囊扩张导管 | Ⅲ（药械组合产品） | 临床试验 | 随机对照设计
外周药物涂层球囊扩张导管 （原发性、外周股浅动脉和腘动脉） | 该产品由末端、球囊显影点、球囊及药物涂层、导管、导管座组成。药物涂层为紫杉醇，剂量为3μg/mm²±1μg/mm²。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于对患有股浅动脉和腘动脉原发狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 06球囊扩张导管 | Ⅲ（药械组合产品） | 临床试验 | 随机对照设计
膝下药物涂层球囊扩张导管 （原发性、外周腘下动脉） | 该产品为经导丝型(0TW) 球囊扩张导管，由Y型连接器、轴杆、球囊、不透射线标识环和导管尖端组成。轴杆分为双腔管和单腔管，轴杆外表面涂有润滑涂层；球囊材料为Grilamid L25， 表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为3.3μg/mm²，载体为硬脂酸镁。产品一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 | 适用于腘下动脉的经皮腔内血管成形术(PTA) ，包括胫腓干，胫前动脉，腓动脉，胫后动脉等。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 06球囊扩张导管 | Ⅲ（药械组合产品） | 临床试验 | 随机对照设计
药物涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管 （动静脉瘘） | 该产品为经导丝型（OTW）球囊扩张导管，由球囊、导管尖端、轴杆、Y型连接器、不透射线标识环组成。球囊表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，剂量为3.3μg/mm²，载药基质为硬脂酸镁。球囊材料为聚酰胺12。产品一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 | 适用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 06球囊扩张导管 | Ⅲ（药械组合产品） | 临床试验 | 随机对照设计
冠脉刻痕球囊扩张导管 | 该产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊扩张导管及配件组成。球囊扩张导管由导管座、去应力管、近端管体、远端管体、刻痕丝、球囊和头端组成。球囊两端肩部带有不透射线标记，球囊扩张导管远端涂有亲水涂层。配件为再折叠工具。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于成人患者PCI(经皮冠状动脉介入治疗)中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 07切割球囊 | Ⅲ | 临床试验 | 可考虑采用单组设计
一次性使用栓塞保护伞 （冠脉） | 该产品由装在输送导丝上的过滤器筛网和输送及回收鞘管组成。近端输送导丝材料为304不锈钢及PTFE，远端导丝及筛网材料为镍钛合金（Nitinol），远端弹簧材料为铂钨合金。过滤器筛网上共有三处显影标记，包含远端显影码刻、近端显影码刻、筛网口端黄金显影环（镀金钨弹簧，内腔有镍钛合金丝），显影码刻材料为铂铱合金。输送及回收鞘管材料为Pebax、聚四氟乙烯、304不锈钢和铂铱合金，鞘管两端各有一个显影标记点。产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 | 适用于在冠状动脉介入手术中为患者提供血管远端栓塞的保护。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 23远端保护器 | Ⅲ | 临床试验 | 随机对照设计
栓塞保护器 （外周血管） | 该产品由保护装置和管鞘组件组成；保护装置由滤网、Tip、限位杆和推送导丝组成；管鞘组件由输送管鞘、连接杆和回收管鞘三段组成，表面涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于在外周动脉介入手术中为患者提供血管远端栓塞的保护。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 23远端保护器 | Ⅲ | 临床试验 | 可考虑采用单组设计
抗栓塞远端脑保护装置 （经导管主动脉瓣膜置换术） | 该产品由一根带有可释放的近端滤器和远端滤器的6F导管、一个连接鞘管、以及一个手柄组件。电子束灭菌，一次性使用。 | 预期在经导管主动脉瓣膜置换术期间使用，用于捕获并移除血栓/组织碎片。产品滤器需放置于头臂动脉直径9-15mm处，左颈总动脉直径6.5-10mm处。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 23远端保护器 | Ⅲ | 临床试验 | 随机对照设计
颅内取栓支架 （8小时内，无法溶栓或溶栓治疗失败） | 该产品由取栓装置和导入鞘组成。其中取栓装置由推送杆和支架组成，支架预装于导入鞘内，支架远端及近端均设置有铂铱合金材质的不透射线标记，其和杆体均由镍钛合金制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管（包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉）中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IVt-PA）或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 27脑血栓取出装置 | Ⅲ | 临床试验 | 可考虑采用单组设计
颅内取栓支架 （8-24小时内，无法溶栓或溶栓治疗失败） | 该产品由取栓装置和导入鞘组成。其中取栓装置由推送杆和支架组成，支架预装于导入鞘内，支架远端及近端均设置有铂铱合金材质的不透射线标记，其和杆体均由镍钛合金制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于在缺血性卒中患者出现症状的8-24小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流。适用人群为不适合使用静脉组织型纤溶酶原激活剂（IVt-PA）进行治疗或使用t-PA治疗失败的，颈内动脉或大脑中动脉M1段发生缺血性脑卒中，且符合下述条件之一的患者：（1）年龄18～79岁，NIHSS≥10分，梗死体积≤30ml；（2）18～79岁，NIHSS≥20分，梗死体积30～50ml；（3）年龄≥80岁，NIHSS≥10分，梗死体积≤20ml。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 27脑血栓取出装置 | Ⅲ | 临床试验 | 随机对照设计
颅内取栓支架 （6小时内） | 该产品由取栓装置和导入鞘组成。其中取栓装置由推送杆和支架组成，支架预装于导入鞘内，支架远端及近端均设置有铂铱合金材质的不透射线标记，其和杆体均由镍钛合金制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于在缺血性卒中患者出现症状的6小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流。 | 03 | 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 27脑血栓取出装置 | Ⅲ | 临床试验 | 随机对照设计